Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| LP. | PARAMERY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE | PARAMETRY OCENIANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |  |  |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  |  |  |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  |  |  |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB |  |  |  |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 |  |  |  |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  |  |  |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół |  |  |  |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  |  | 21” – 0 punktów Powyżej 21” – 5 punktów |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 |  |  |  |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół |  |  |  |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  |  |  |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym |  |  |  |
| 13 | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) |  |  |  |
| 14 | Skala szarości: min. 256 odcieni |  |  |  |
| 15 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 280000 kanałów procesowych |  |  | 280000 – 0 punktów Powyżej – 5 punktów |
| 16 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz |  |  |  |
| 17 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 |  |  |  |
| 18 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 40000 |  |  | 40000 – 0 punktów Powyżej – 5 punktów |
| 19 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB |  |  |  |
| 20 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  |  |  |
| 21 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPEG, AVI (dla pętli obrazowych) |  |  | Wymagane – 0 punktów Dodatkowe BMP, TIFF, DICOM – 5 punktów |
| 22 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) |  |  |  |
| 23 | Tryb B |  |  |  |
| 24 | Głębokość penetracji min. 2-35cm |  |  | 35 cm – 0 punktów Powyżej 35 cm – 5 punktów |
| 25 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  |  |  |
| 26 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB |  |  |  |
| 27 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 |  |  |  |
| 28 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  |  |  |
| 29 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps |  |  |  |
| 30 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  |  |  |
| 31 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 |  |  |  |
| 32 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  |  |  |
| 33 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  |  |  |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne |  |  |  |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  |  |  |
| 36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku |  |  |  |
| 37 | Tryb M |  |  |  |
| 38 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  |  |  |
| 39 | Doppler Kolorowy |  |  |  |
| 40 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps |  |  |  |
| 41 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz |  |  |  |
| 42 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s |  |  |  |
| 43 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 25° |  |  | +/- 25° - 0 punktów Powyżej +/- 25° - 5 punktów |
| 44 | Kierunkowy Doppler Mocy |  |  |  |
| 45 | Doppler Pulsacyjny |  |  |  |
| 46 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB |  |  |  |
| 47 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz |  |  |  |
| 48 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s |  |  |  |
| 49 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm |  |  |  |
| 50 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  |  |  |
| 51 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  |  |  |
| 52 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  |  |  |
| 53 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  |  |  |
| 54 | Funkcja obrazowania krzyżowego |  |  |  |
| 56 | Oprogramowanie do badań min: - brzusznych - kardiologicznych - ginekologicznych - mięśniowoszkieletowe - położnicze - pediatrycznych - małych narządów - transkranialne - urologicznych - naczyniowych |  |  |  |
| 57 | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej |  |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |  |
| 1 | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° |  |  |  |
| 2 | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° |  |  |  |
| 3 | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm |  |  |  |
| URZĄDZENIA PERYFERYJNE |  |  |  |  |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |  |  |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu |  |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o Dopplera Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi |  |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie zamontowaną klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora |  |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |  |  |
| 2 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące |  |  |  |